Studienprotokoll / Projektplan für Ethikantrag

Version: 1.0 | Datum: 05.09.2025

# 1. Projekttitel

Perimetrische Untersuchung des Gesichtsfeldes nach Goldman mittels VR

# 2. Verantwortlichkeiten

# Studienleiter/in: Prof. Dr. med. Ina Conrad-Hengerer
Beteiligte Wissenschaftler/innen:

# Prof. Dr. rer. nat. Alexandra Reichenbach

# Prof. Dr.-Ing. Gerrit Meixner

# Dr. med. Lucy Kessler

# Jonathan Pareja Carrillo (Student)
Beteiligte Einrichtungen:

# Universitätsklinikum Heidelberg, Augenklinik

# UniTyLab Heilbronn

# Hochschule Heilbronn, HHN
Registrierung: Gemäß Artikel 35 Deklaration von Helsinki vorgesehen.

# 3. Wissenschaftlicher Hintergrund

In der Augenheilkunde zählt die Perimetrie zu den Standarduntersuchungen und wird bei zahlreichen Erkrankungen eingesetzt. Die kinetische Perimetrie nach Hans Goldmann gilt seit 1945 als Goldstandard. Trotz technischer Weiterentwicklungen existieren bislang kaum validierte Alternativen, die Vorteile in Praktikabilität, Dokumentation und Verfügbarkeit bieten. Dieses Projekt untersucht, ob eine VR-Implementierung mit Eye-Tracking die gleiche diagnostische Genauigkeit wie die klassische Goldmann-Perimetrie aufweist. Dabei soll auch die Patient:innenpräferenz erfasst werden.

# 4. Projektziele

Primäres Ziel: Untersuchung, ob die Ergebnisse der VR-basierten kinetischen Perimetrie statistisch signifikant mit den Ergebnissen der Goldmann-Perimetrie übereinstimmen.
Sekundäre Ziele: Erfassung der Patient:innenpräferenz durch Fragebogen

# 5. Endpunkte / Zielgrößen

Primärer Endpunkt: Abweichung der Gesichtsfeldmessung zwischen Goldmann-Perimetrie und VR-Implementierung.
Sekundäre Endpunkte: (1) Präferenz der Patient:innen (Fragebogen), (2) Zeitbedarf je Untersuchung, (3) technische Machbarkeit und Datenqualität.

# 6. Studienpopulation

Gesunde Proband:innen > 18 Jahre (Phase 1, n = 10), anschließend Patient:innen > 18 Jahre mit Gesichtsfeldausfällen (Phase 2, n = 10).

Bei gesunden Proband:innen ist das Gesichtsfeld (nach Korrektur für Alter und Refraktion) kaum variabel und liegt in einem engen physiologischen Korridor. Das ist ideal, um

- systematische Abweichungen der VR-Implementierung gegenüber Goldmann zu erkennen (Bias, Skalierungs-/Kalibrierungsfehler),

- die Test–Retest-Stabilität (Reproduzierbarkeit) zu prüfen,

- technische Parameter (Punktgeschwindigkeit, Schrittweite der Helligkeit, Eye-Tracking-Schwellen) zu optimieren. Weil die erwartete Streuung klein ist, reichen wenige gesunde Personen, um enge Vertrauensintervalle für Bias-Schätzer zu erhalten und klare Go/No-Go-Entscheidungen zu treffen.

Bei Patient:innen ist die Variabilität gewollt hoch (z. B. arcuate scotomas, nasaler Step, zentrale/parazentrale Defekte, periphere Einengung). Hier geht es nicht um repräsentative Schätzung von Sensitivität/Spezifität in der Gesamtpopulation, sondern darum, ob die VR-Perimetrie

- qualitativ die Lokalisation, Form und Ausdehnung individueller Defekte korrekt abbildet (z. B. Überlappung der Isopter, Dice-Koeffizient, Hausdorff-Distanz),

- quantitativ die Defektschwere konsistent misst (z. B. Defektfläche, Isopter-Versatz, Differenzen zu anderen Größen)

Auch, da die Perimetrische Untersuchung sehr zeitaufwendig und mental anstrengend für die Patient:innen ist, wird die Populationsgröße klein gehalten.

# 7. Methodik und Durchführung

Monozentrische Studie am Universitätsklinikum Heidelberg. 
Studiendesign: Prospektiv, explorativ. 
Ablauf: Zunächst Durchführung der VR-basierten Perimetrie an gesunden Proband:innen, anschließend an Patient:innen mit Gesichtsfeldausfällen. Alle Teilnehmer:innen durchlaufen zusätzlich eine Goldmann-Perimetrie als Vergleich. 
Datenerhebung: VR-Ergebnisse (Eye-Tracking, Eingaben), klassische Goldmann-Daten, Fragebogen. Speicherung der Daten nach DICOM-Standard.

# 8. Strahlenanwendung

Es findet keine Strahlenanwendung statt.

# 9. Nutzen-Risiko-Abwägung

Die Studie ist risikoarm. Allerdings ist die Perimetrie sehr anstrengend für Patient:innen.  Risiken sind eine mögliche Ermüdung der Augen und leichte Unannehmlichkeiten durch die VR-Brille. Der Nutzen liegt in der möglichen Etablierung eines praktikableren, validierten Verfahrens für die klinische Diagnostik, das sowohl Kosten (Räumlichkeiten, Personal, Zeit) sparen könnte, als auch für die Patient:innen angenehmer sein könnte.

# 10. Biometrie

Explorativer Ansatz. Die Fallzahl ist klein (n < 20), da es sich um eine Pilotstudie handelt. Statistische Auswertung der Übereinstimmung zwischen den Verfahren mittels geeigneter Vergleichstests.

# 11. Datenmanagement und Datenschutz

Alle Daten werden pseudonymisiert gespeichert. Speicherung erfolgt lokal am Universitätsklinikum Heidelberg nach DSGVO-Standards. Zugriff haben nur autorisierte Projektmitarbeiter:innen. Datenlöschung nach Abschluss der Studie und Publikation.

# 12. Zeitplan

Arbeitspaket 1: bis 01. Oktober 2025 – Grundlagen, Auswahl Brille, Kriterien.
Arbeitspaket 2: bis 31. Oktober 2025– Prototypischer Algorithmus in Python.
Arbeitspaket 3: bis 28. November 2025– Umsetzung in VR, erster Test an Gesunden.
Arbeitspaket 4: 01.–12. Dezember 2025– Klinische Tests an Patient:innen.
Arbeitspaket 5: 15.–26. Dezember 2025– Statistische Analyse.
Arbeitspaket 6: bis 02. Januar 2026– Erstellung Paper.

# 13. Finanzierung und Förderung

Das vorliegende Projekt ist Teil einer Qualifikationsarbeit im Rahmen eines Masterstudiums und wird in enger Anbindung an die Infrastruktur der Augenklinik des Universitätsklinikums Heidelberg durchgeführt.

Es handelt sich um eine methodische Machbarkeitsstudie mit explorativem Charakter, die bewusst auf eine überschaubare Studienpopulation und die Nutzung bereits vorhandener Ressourcen setzt. Die erforderliche technische Ausstattung (z. B. VR-Brille, Entwicklungsumgebung, Eye-Tracking-Technologie) steht im Rahmen des Projektes bereits zur Verfügung. Die Durchführung der Goldmann-Perimetrie erfolgt im klinischen Routinekontext durch geschultes Fachpersonal, sodass hier keine zusätzlichen externen Kosten entstehen.

Da es sich um eine wissenschaftliche Ausbildungsarbeit handelt, ist weder eine externe Finanzierung noch ein separates Budget erforderlich. Weitere Kosten werden – soweit erforderlich – über die bestehenden Strukturen der Einrichtung gedeckt.

# 14. Publikations- und Disseminationsplan

Die Ergebnisse der Studie sollen nach Abschluss und Benotung der Qualifikationsarbeit in einem peer-reviewten Journal veröffentlicht werden. Dabei wird ausdrücklich angestrebt, die Publikation im Open-Access-Formatvorzunehmen, um die Ergebnisse frei zugänglich für die wissenschaftliche Gemeinschaft und die klinische Praxis verfügbar zu machen.

# 15. Weitere Anmerkungen

Entwicklung eines standardisierten Patient:innenfragebogens zur Bewertung der Untersuchungsmethoden.